## Technická špecifikácia
Príloha č. 1 - Technická špecifikácia
Názov a číslo verejného obstarávania: |  | Skiagrafický stacionárny RTG prístroj, pod č. 8/2022/PT
Obchodný názov: |  | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo: |  | Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
IČO: |  | 00634905
Osoba zastupujúca verejného obstarávateľa: |  | PhDr. Jozef Mintál MBA, MEng.
E-mail: |  | mintal@donsp.sk
Obchodné meno: |  | [•] doplniť
Sídlo: |  | [•]
IČO: |  | [•]
Platca DPH: |  | [•]
Osoba oprávnená v mene spoločnosti konať: |  | [•]
| Názov a typové označenie prístroja | Opis predmetu zákazky
| [•] doplniť | Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového RTG skiagrafického prístroja s príslušenstvom vrátane inštalácie, technologickej, montážnej, transportnej pripravenosti a poskytovanie záručných a pozáručných servisných služieb vrátane náhradných dielov tzv. „full servis“ po dobu 5 rokov.
P.č. | Prístroj na digitálnu radiológiu (základný opis): |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
1. | Digitálny skiagrafický prístroj - na zemi montovaný systém
2. | Možnosť snímkovať pacienta v stoji, v sede aj v ľahu; rotácia žiariča v horizontálnom a vertikálnom smere umožňuje vykonávať vyšetrenia v horizontálnej, vertikálnej a šikmer rovine
3. | Synchrónny posuv žiariča a Bucky clony v stole
4. | Funkcia autotracking pre vertikálny statív aj vyšetrovací stôl
| Technické vlastnosti vyšetrovacieho stola: | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
5. | Pevne nainštalovaný stôl s plávajúcou doskou
6. | Nastaviteľná motorická výška stola v cm | min. 57 - 85 cm
7. | Rozmer dosky stola (cm) | min. 210 x 80 cm
8. | Nosnosť stola (kg) | min. 300 kg
9. | Nožný spínač pre posun vyšetrovacieho stola
10. | Min. pozdĺžny posun stola | min. 100 cm
11. | Min. bočný posun stola | min. 12 cm
12. | Min. pozdĺžny posun bucky v stole | min. 31 cm
13. | Ionizačná komora (počet polí) | min. 3
14. | Mriežka 103 lpi, fokus 100 cm s min. rozmerom 43 x 43 cm
| Technické vlastnosti univerzálneho vertikálneho statívu: | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
15. | Motorický vertikálny zdvih (rozsah) | min. 145 cm
16. | Ionizačná komora s poliami | min. 3
17. | Motorické naklápanie bucky clony | min. - 30 ° až + 90 °
18. | Mriežka 103 lpi, fokus 150 cm s min. rozmerom 43 x 43 cm
19. | Funkcia autoracking
| Technické vlastnosti generátora: | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
20. | Výkon generátora (kW) | min. 67
21. | Expozičné napätie na rentgenke (kV) | min. 40 - 150
22. | Veľkosť kroku zmeny napätia na rentgenke | 1 kV
23. | Rozsah mA | min. 10 - 800 mA
24. | Rozsah mAs | min. 0,1 - 500 mAs
25. | Najkratší čas expozície | max. 1 ms
26. | AEC
27. | Programovateľné orgánové programy/menu
28. | Integrácia ovládania generátora v akvizčnej stanice
29. | Orgánová automatika
30. | Počet užívateľom programovateľných APR menu | min. 1000
| Technické vlastnosti RTG žiarič a kolimátor: | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
31. | Anóda RTG žiariča s tepelnou kapacitou (kHU) | min. 300 Khu
32. | Veľé ohnisko (mm) | 1.2
33. | Malé ohnisko (mm) | 0.6
34. | Rotácia žiariča na jeho statíve | min. +/- 135 °
35. | Rotácia statívu žiariča | min. +/- 90 °
36. | Motorizovaný vertikálny pohyb žiariča s rozsahom | min. 151 cm
37. | Rozsah longitudálneho pohybu statívu po koľajnici | min. 210 cm
38. | Rozsah laterálneho pohybu žiariča na statíve | min. 25 cm
39. | Farebná LCD obrazovka na tele žiariča/kolimátora pre kontrolu expozičných parametrov pri pacientovi. Zobrazovanie minimálne týchto parametrov: SID, veľkosť expozičného poľa, kV, mAs, uhol rotácie RTG lampy
40. | Automatický kolimátor
41. | DAP meter
| Technické vlastnosti 2x Flat detektor navzájom vymeniteľný medzi bucky stola aj vertikalného statívu: | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
42. | Čas prvého zobrazenia snímky | max. 5 sekúnd
43. | Čas cyklu - možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | max. 15 sekúnd
44. | Rozlíšenie - veľkosť bodu | max. 150 μm
45. | Veľkosť aktívnej plochy detektora | min. 420 x 420 mm
46. | Rozlíšenie - hĺbka šedi | min. 16 bit
47. | Rozlíšenie - počet bodov detektora | min. 2800 x 2800
48. | Zaťažiteľnosť celej plochy detektora | min. 310 kg
49. | Bezdrôtový WIFI detektor s batériou
50. | Možnosť sníkovania mimo bucky stroja
51. | Funkcia nabíjania baterky cez pripojený kábel do detektora (v práci na "drôtový" režim), integrovanom v bucky stole aj vertikálnom stojane
52. | Vzájomná nahraditeľnosť detektora v stole aj vertikálnom stojane
53. | Užívateľom vyberateľná batéria
54. | Vodotesnosť detektora | min. IPX6
55. | Rozmery detektora (výška x šírka x hrúbka), Povolená presnosť +/- 1 mm pre výšku a šírku a +/- 0,5 mm pre hrúbku v zmysle ISO 4090: (2001) | 459,5 x 459x5 x 15 mm
56. | V detektore integrovaná obrazová pamäť snímok o veľkosti | min. 100 snímok
57. | Funkcia snímkovania mimo miestnosť RTG - preniesť iba (bez počítača alebo iných periférií) detektor k mobilnému RTG prístroju odsnímkovať do pamäte detektora a následne načítať obraz opäť v miestnosti RTG
58. | Optická indikácia nabitia batérie detektora a konektivita/pripravenosť
59. | Antibakteriálny povrch detektora na báze striebra podľa normy SIAA ISO22196 for KOHKIN alebo ekvivalent
| Technické vlastnosti akvizičná stanica: | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
60. | Hardware - PC s monitorom a dotykovou obrazovkou | monitor min. 22"
61. | Ovláda, riadi chod RTG a získava snímky
62. | DICOM kompatibilita
63. | DICOM WorkList
64. | DICOM zasielanie snímkov na PACS
65. | Registrácia pacienta
66. | Možnosť úpravy údajov pacienta
67. | Zrkadlenie, zväčšovanie, otáčanie, pohyb RTG snímky na obrazovke
68. | Elektronická závierka/tienenie "Shutter"
69. | Úpravy snímku (kontrast/jas)
70. | Možnosť ukladania snímky na prenosný disk vo formáte DICOM
71. | Možnosť ukladania snímky na prenosný disk vo formáte JPG
72. | Vkladanie anotácií do snímky
73. | Vytváranie vlastných prednastavených laborantských značiek
74. | Užívateľské rozhranie v slovenskom alebo českom jazyku
V [•] dňa [•]
konateľ a pečiatka