## Technická špecifikácia
Príloha č. 1 - Technická špecifikácia
Názov a číslo verejného obstarávania: |  | Skiagrafický stacionárny RTG prístroj, pod č. 10/2022/PT
Obchodný názov: |  | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo: |  | Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
IČO: |  | 00634905
Osoba zastupujúca verejného obstarávateľa: |  | PhDr. Jozef Mintál MBA, MEng.
E-mail: |  | mintal@donsp.sk
Obchodné meno: |  | [•] doplniť
Sídlo: |  | [•]
IČO: |  | [•]
Platca DPH: |  | [•]
Osoba oprávnená v mene spoločnosti konať: |  | [•]
| Názov a typové označenie prístroja | Opis predmetu zákazky
| [•] doplniť | Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového RTG skiagrafického prístroja s príslušenstvom vrátane inštalácie, technologickej, montážnej a transportnej pripravenosti.
P.č. | Digitálny RTG prístroj na zemi montovaný s dvomi detektormi: |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
1. | Vysokofrekvenčný 100 kHz generátor s výstupným výkonom | min. 65 kW
2. | Rozsah kVp | min. 40 -150 kV
3. | Rozsah mAs | min. 1 - 800 mAS
4. | Automatická kontrola expozície s meracími komôrkami v pacientskom stole aj v digitálnom vertigrafe
5. | Orgánovo programová radiografia (APR)
6. | Vysokoobratkový RTG žiarič s dvomi ohniskami
7. | malé ohnisko veľkosť | max. 0,6 mm
8. | veľké ohnisko veľkosť | max. 1,2 mm
9. | Rýchlosť otáčok RTG žiariča | min. 9000 ot/min
10. | Tepelná kapacita anódy | min. 350 kHu
11. | Celková tepelná kapacita | min. 1,35 MHU
12. | Horizontálny pohyb žiariča | min. 66 - 152 cm
13. | Vertikálny pohyb žiariča | min. 147 cm
14. | Rotácia stĺpu s RTG žiaričom | min. ±180°
15. | Rotácia RTG žiariča | min. ±140°
16. | Najnižšie umiestnenie centrálneho lúča | maximálne 33 cm
17. | Synchronizovaný motorizovaný vertikálny pohyb statívu RTG žiariča s vertigrafom
18. | Dotykový displey na držiaku rtg žiariča s možnosťou nastavenia min. následovných parametrov, kV, ms, mAs, voľba ohniska, voľba denzity obrazu, voľba komôrok pre AEC
| 2 detektory s priamou digitalizáciou | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
19. | Pevne zabudovaný detektor do vertikálneho statívu aSi
20. | Rozmer aktívnej plochy detektora | min. 42 cm x 42 cm
21. | Rozlíšenie veľkosti bodu a počtu bodov | max. 139 μm
22. | Hĺbka digitalizácie obrazu | min 16 bit
23. | Detektor v stole - bezdrôtový detektor Wifi s možnosťou použitia aj mimo stola aSi
24. | Rozmer aktívnej plochy detektora | min 34 x 42 cm
25. | Rozlíšenie veľkosť bodu a počet bodov | max. 148 μm
26. | Hĺbka digitalizácie obrazu | min. 16 bit
| Rádiografický - pevne zabudovaný elevačný stôl | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
27. | Rozmer úložnej dosky | min. 80 x 210 cm
28. | Vzdialenosť detektora od dosky stola | max. 73 mm
29. | Rozsah nastavenia výšky elevačného stola | min. 380 mm
30. | Aretačná plávájúca úložná doska v štyroch smeroch
31. | Pozdĺžny pohyb úložnej dosky | min. ± 34 cm
32. | Priečny pohyb úložnej dosky | min. ± 14 cm
33. | Vyberateľná mriežka
34. | Nosnosť stola pri centrálnej polohe | min. 300 kg
| Vertikálny statív s AEC funkciou a nakláňaním | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
35. | Vertikálny posun zabezpečujúci rozsah vyšetrení všetkých orgánových systémov v stoji
36. | Vyberateľná mriežka
37. | Nastavenie výšky centrálneho lúča od podlahy manuálne aj motoricky | min. 33 -175 cm
38. | Vzdialenosť detektora od úložnej dosky vertigrafu | max. 45 mm
39. | Sekundárna filtrácia podľa vzdialenosti
40. | Synchronizovaný vertikálny pohyb žiariča s vertikálnym pohybom žiariča s vertikálnym pohybom detektora v statíve
| Kolimátor | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
41. | LED svetelná clona synchronizovaná s izocentrom vertikálneho statívu
42. | Nastavenie spektrálnej filtrácie pomocou Cu filtrov, automaticky podľa orgánových programov alebo manuálne
43. | Hrúbka Cu filtrov | od min. 01 až 0,3 mm
| Spracovanie obrazu | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
44. | Plná kompatibilita s DICOM posledného znenia
45. | DICOM funkcionalita v následujúcom rozsahu | min. STORE, SEND, WORKLIST, PRINT, Dose SR
46. | Kapacita akvizičnej pracovnej stanice v DICOM formáte | min. 9000 obrazov
47. | Možnosť uloženia štúdie na CD/DVD nosič alebo USB
48. | Komplexné vytvorenie organprogramov (APR) - expozičných parametrov, sekundárkych filtrov, primárneho nastavenia obrazu
| Integrovaná akvizičná konzola | Hodnota technického parametra | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
49. | Operačný systém | min. Windows 10
50. | Uhlopriečka monitora | min 23 "
51. | Svietivosť monitora | min 400 cd/m2
52. | Minimálne softvérové vybavenie pre spracovanie obrazu: Optimalizácia denzity obrazu pre súčasné znázorenenie nízkokontrastného a vysokontrastného znázornenia bez straty obrazových informácií, zoom, rotácia, autokontrast, inverzia, zvýraznenie hrán vyšetrováneho objektu, meranie uhlov a vzdialeností, digitálne orezávanie obrazu, vkladanie poznámok do obrazu, označovanie strán R/L
53. | Znázornenie dávok v štruturálnom reporte
54. | Cyber security: minimálne v rozsahu poskytovania hotfixov (microsoft produkt) každých 90 dní, malware ochrana, pasword management, detailný tracking použivateľov a systemových aktivít
| Špeciálne požiadavky |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
55. | Bezdrôtový diaľkový ovládač so zabezpečením ovládania len ľudskou rukou (bezpečnostné zabezpečenie)
56. | Zariadenie na komunikáciu s pacientom (intercom)
57. | Fixačná pomôcka na zafixovanie strednej časti pacienta
58. | Držiak na stôl pre uchytenie detektora pri laterálnych vyšetreniach
59. | Možnosť doplnenia zariadenia o stitching - spájanie snímkov pre tvorbu dlhých snímkov chrbtice a končatín
60. | Samostatný PC pre pripojenie externých aplikácii na vzhodnocovanie snímkov a použitých snímkovacích parametrov ako napr. aplikácií s podporou umelej inteligenicie pre automatické zvýrazňovanie lézii na snímkoch , či sledovanie dávok pri jednotlivých vyšetreniach | Min. Windows 10, 8 jadrový, 16 GB, 1T HDD
V [•] dňa [•]
konateľ a pečiatka