## Technická špecifikácia
Príloha č. 1 - Technická špecifikácia
Názov a číslo verejného obstarávania: |  | Laparoskop, pod č. 12/2022/PT
Obchodný názov: |  | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo: |  | Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
IČO: |  | 00634905
Osoba zastupujúca verejného obstarávateľa: |  | PhDr. Jozef Mintál MBA, MEng.
E-mail: |  | mintal@donsp.sk
Obchodné meno: |  | [•] doplniť
Sídlo: |  | [•]
IČO: |  | [•]
Platca DPH: |  | [•]
Osoba oprávnená v mene spoločnosti konať: |  | [•]
| Názov a typové označenie prístroja | Opis predmetu zákazky
| [•] doplniť | Predmetom verejného obstarávania je dodávka novej laparoskopickej veže s príslušenstvom pre chirurgiu vrátane montáže, uvedenia dodaného zariadenia do prevádzky, inštalácie, zaškolenia personálu, poskytovanie záručných a pozáručných servisných služieb po dobu 5 rokov.
P.č. | Kamerová jednotka a HDTV kamerová hlava |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter)
1. | HDTV kamera s integrovaným LED svetelným zdrojom
2. | Rozlíšenie min. 1920 x 1200
3. | Digitálne výstupy
4. | Pripojenie 3-čipovej HDTV kamerovej snímacej hlavy
5. | Pripojenie HDTV autoklávovateľného laparoskopu s neoddeliteľne integrovaným svetlovodným a dátovým káblom do jedného vodiča
6. | Ovládanie funkcií kamery dotykovým displejom a ovládanie funkcií kamery z ovládačov umiestnených na snímacom zariadení
7. | Obrazová diagnostická funkcia zobrazenia v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla
8. | Obrazová fluorescenčná diagnostická funkcia zobrazenie v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu po doplnení svetelného zdroja
9. | Integrovaný LED svetelný zdroj s výkonom ekvivalentným výkonu min. 300 W xenónovej lampy
| Optika |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter)
10. | Videolaparoskop optika uhol 30 °
11. | Vonkajší priemer videolaparoskopu v intervale 10 - 11 mm
12. | Súčasťou bude svetlovodný kábel a sterilizačný kontajner
13. | Režim min. Full HDTV
14. | Čip na vzdialenom konci videolaparoskopu pre automatické ostrenie, ohrev a elimináciu zahmlievania obrazu
15. | Režim min. Full HDTV
| Monitor |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter)
16. | 4K min. 4096 x 2160 bodov
17. | Uhlopriečka monitora min. 31"
18. | Komunikácia s nahrávacím zariadením Medirecord
| Insuflátor |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter)
19. | Maximálny výkon plnenia min. 45 l/min.
20. | Systém automatického odsávania dymu počas používania elektrochirurgickej jednotky
| Irigačné/odsávacie zariadenie |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter)
21. | Jednoduché kompaktné zariadenie na preplach a sanie integrované do jedného prístroja
22. | Prietok min. 1,8 l/min.
| Hybridná koagulačná jednotka |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter)
23. | Konektor pre inštrument komibnujúci ultrazvukovú energiu a pokročilú bipolárnu technológiu naraz v jednom inštrumente
24. | Režim s automatickým ukončením bipolárnej koagulácie
| Iné príslušensto |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter)
25. | Stojan pre laparoskpickú zostavu
V [•] dňa [•]
konateľ a pečiatka